ICS 65.140

CCS B 47

NY/T XXXX—XXXX

蜂产品中果糖、葡萄糖、蔗糖和麦芽糖含量的测定  高效液相色谱法

Determination of fructose, glucose, sucrose and maltose contents in bee products

High performance liquid chromatography method

（公开征求意见稿）

（本稿件完成日期：2023年3月）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国农业农村部   发布

NY

中华人民共和国农业行业标准

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口。

本文件起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXX。

蜂产品中果糖、葡萄糖、蔗糖和麦芽糖含量的测定

高效液相色谱法

1 范围

本文件描述了蜂产品中果糖、葡萄糖、蔗糖和麦芽糖含量的高效液相色谱法测定方法。

本文件适用于蜂王浆（冻干粉）和蜂花粉中果糖、葡萄糖、蔗糖和麦芽糖含量的测定。

本文件定量检出限：果糖和葡萄糖为0.2%，蔗糖和麦芽糖为0.5%。

本方法在1%～20%添加浓度范围内，其回收率范围为85%～110%。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4原理

试样用石油醚萃取去除色素和脂肪后，用热水提取目标物，沉淀蛋白质后离心过滤，高效液相色谱示差折光检测器检测，外标法定量。

5 试剂或材料

除非另有说明，仅使用分析纯试剂。

5.1 水，GB/T 6682，一级。

5.2 乙腈：色谱纯。

5.3 石油醚：沸程30℃-60℃。

5.4乙酸锌溶液：称取21.9 g乙酸锌，加3 mL冰乙酸，加水溶解并稀释至100 mL。

5.5 亚铁氰化钾溶液：称取10.6 g亚铁氰化钾，加水溶解并稀释至100 mL。

5.6 果糖、葡萄糖、麦芽糖、蔗糖标准品：纯度≥99%，使用前在96 ℃±2 ℃干燥2 h。

5.7 糖标准储备液：分别称取4 g果糖和葡萄糖，2 g蔗糖和麦芽糖标准品，精确至0.1 mg，放入同一100 mL烧杯中，加水溶解后，转移到100 mL容量瓶中，并定容。溶液放置于4 ℃密封环境下，有效期三个月。

5.8糖标准工作溶液：准确吸取糖标准储备液0.25 mL，0.5 mL，1 mL， 2.5 mL，5 mL于10 mL容量瓶，加水溶解并定容至刻度，配制成不同质量浓度的糖标准工作溶液：葡萄糖和果糖分别为1 g/L， 2 g/L， 4 g/L，10 g/L和 20 g/L；蔗糖和麦芽糖分别为0.5 g/L， 1 g/L，2 g/L， 5 g/L和 10 g/L。溶液放置于4 ℃密封环境下，有效期一个月。

6 仪器设备

6.1 高效液相色谱仪：配有示差折光检测器。

6.2 高速粉碎研磨仪。

6.3 电子天平：精度0.1 mg和0.001 g。

6.4 氮吹仪。

6.5 恒温烘箱。

6.6 离心机：转速不小于10000  r/min。

6.7 微孔滤膜：0.45 μm，水系。

7 样品

取蜂花粉样品，用粉碎机研磨成粉状，置于样品瓶中，密封，并做上标记。取新鲜蜂王浆样品，常温解冻后，用玻璃棒搅拌均匀后置于样品瓶中，密封标记。蜂王浆冻干粉样品搅拌混匀后置于样品瓶中，密封标记。试样于-18 ℃保存，有效期三个月。

8 试验步骤

- 8.1 提取

称取均匀的试样5.0 g（蜂王浆冻干粉2.0 g），精确至0.001g，置于50 mL离心管中，加入30 mL石油醚（5.3），漩涡振荡3 min，5000 r/min离心5 min，移去上层石油醚，重复上述步骤2次。50 ℃氮吹蒸发去除残留的石油醚后，用25 mL 60℃~70 ℃ 热水溶解净化后的样品，漩涡振荡3 min，10000 r/min离心5 min，将上清液转移至100 mL容量瓶中，重复上述提取步骤2次，合并提取液至100 mL容量瓶中。

提取液放置室温后，缓慢加入乙酸锌溶液（5.4）和 亚铁氰化钾溶液（5.5）各5 mL，再加水定容至100 mL，摇匀后，取10.0 mL液体置于离心管中，5000 r/min离心5 min,后，上清液用0.45 μm微孔滤膜过滤后待测。

- 8.2 绘制标准工作曲线

吸取果糖、葡萄糖、麦芽糖和蔗糖的糖标准工作液（5.8）上机测定。分别以糖标准工作液（5.8）质量浓度为横坐标，以色谱峰面积（响应值）为纵坐标，绘制标准曲线，其相关系数应不低于0.99。果糖(4 g/L)、葡萄糖(4 g/L)、蔗糖(2 g/L)和麦芽糖(2 g/L)的标准溶液色谱图见附录A。

- 8.3液相色谱参考条件

色谱柱：碳水化合物分析柱（内径3.9 mm ，柱长300 mm，粒径10 μm或相当者）；

柱温：30 ℃；

检测池温度：35 ℃；

流动相：乙腈（5.2）+水（5.1）=80+20（体积比）；

流速：1.2 mL/min；

进样体积：20 μL

- 8.4 测定

取适量试样溶液（8.1）和相应的糖标准工作溶液（5.8）上机测定，作单点或多点校准，以相对保留时间定性，试样溶液中待测物的保留时间应于相应标准工作溶液（浓度相当）中待测物的保留时间一致。以色谱峰面积值定量。试样溶液中待测物的浓度应在标准曲线线性范围内，如超出范围，应将试样溶液用水稀释后，重新测定（或重新试验）。

9 试验数据处理

试样中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖的含量以x计，单位为（%），按式（1）计算：

…………………….… （1）

式中：

ρ―从标准曲线中得到的被测组分的质量浓度，单位为克每升（g/L）；

V―样品溶液定容体积，单位为升（L）；

m―试样的质量，单位为克（g）。

计算结果保留小数点后两位。

10 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于算术平均值的10%。

附录A

（资料性）

标准物质色谱图

果糖、葡萄糖、蔗糖和麦芽糖的标准溶液色谱图，见图A.1

图A.1  果糖(4 g/L)、葡萄糖(4 g/L)、蔗糖(2 g/L)和麦芽糖(2 g/L)的标准溶液色谱图